Numer sprawy  DSUiZP 24/MT/1/2021                                                                                 Końskie 2021-03-26

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności nr ogłoszenia 2021-12724- 38759 z dnia 2021-03-20

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

Dotyczy;  postepowania na dostawę:   zad nr 1. Aparat. System wysiłkowy z bieżnią. zad nr 2. Aparat EKG 12 odprowadzeń.   zad nr 3. Tonometr bezkontaktowy

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

Dotyczy: Załącznik nr 3 - zad nr 1.   Aparat. System wysiłkowy z bieżnią

Pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści w postepowaniu ofertowym dla aparatu EKG prędkość wydruku na papierze: 5, 10, 25, 50 mm/s ? Odp.   Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pkt. 35

Czy Zamawiający dopuści w postepowaniu ofertowym dla aparatu EKG próbkowanie sygnału EKG 1000 próbek/s/kanał ? Odp.   Pytanie jak rozumie Zamawiający  dotyczy aparatu EKG . Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie – jest to ocena pkt.

Pkt.47

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia również urządzenia do Automatycznego Pomiaru Ciśnienia ABPM ?

Odp.   Nie wymaga-  zapisy zał. nr 3 bez zmian - jest to ocena pkt.

Pkt.58

Czy bieżnia winna posiadać pełne poręcze boczne na całej długości pasa, czy boczne poręcze otwarte?

Odp.   Zamawiający  nie sprecyzował rozwiązań  , dopuszczone są wymienione  rozwiązania.

Formularz cenowy

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT 8% i 23% (wyroby medyczne i sprzęt PC) Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie obu stawek w kalkulacji cenowej?

Odp. Tak - należy  zmodyfikować  formularz cenowy dodając kolumnie i uwzględniając  różne stawki podatku VAT.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

Zastępca Kierownika DSUiZP

ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Milcarz