Numer sprawy  DSUiZP 24/MT/1/2021                                                                                 Końskie 2021-03-29

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności nr ogłoszenia 2021-12724- 38759 z dnia 2021-03-20

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

Dotyczy;  postepowania na dostawę:   zad nr 1. Aparat. System wysiłkowy z bieżnią. zad nr 2. Aparat EKG 12 odprowadzeń.   zad nr 3. Tonometr bezkontaktowy

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

Pytanie 1 – zadanie 1 – system wysiłkowy z bieżnią

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system do próby wysiłkowej z bieżnią?

|  | 12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy |
| --- | --- |
|  | CMRR 115 dB |
|  | Impedancja 100MΩ |
|  | A/D 24 bit |
|  | Częstotliwość próbkowania 32000 Hz |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz |
|  | Zabezpieczenie przez defibrylacją |
|  | Transmisja danych za pomocą Bluetooth |
|  | Zasilanie bateryjne 2 x AAA |
|  | Wymiary 115 x 65 x 15 mm |
|  | Waga < 90 g z baterią |
|  | Klasa ochrony IP 24 |
|  | Klasa urządzenia IIa |
|  | W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego |
|  | Parametry wyświetlane: HR, HRmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu |
|  | Możliwość zmiany etapu protokołu |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów |
|  | Możliwość stosowania protokołu typu RAMP |
|  | Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, ostrzeżenia, błędy |
|  | Sterowanie badaniem za pomocą ikon lub klawiszy funkcyjnych |
|  | Wyświetlane przebieg EKG 6/12 |
|  | Amplituda 5/10/20 mm/mV |
|  | Prędkość 5/10/25/50 mm/s |
|  | Gotowe raporty badania |
|  | Możliwość edycji raportu przed wydrukiem |
|  | Analiza arytmii |
|  | Obliczanie QT, QTc, punktu J, J+60, J+80 |
|  | Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG |
|  | Filtr mięśniowy 25/40/150Hz |
|  | Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii |
|  | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HR |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HR |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń |
|  | Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG |
|  | Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG |
|  | Zakres prędkości taśmy bieżni w przedziale 0-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h |
|  | Zakres nachylenia bieżni 0-25% regulowanego co 0,5% |
|  | Długość części użytkowej 1400mm |
|  | Szerokość części użytkowej 520mm |
|  | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta 200 kg |
|  | Wymiary bieżni 2170 x 730 x 1420 mm |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu |
|  | Ergonomicznie ukształtowane poręcze |
|  | Port szeregowy RS232 |
|  | Zasilanie 220V/ 50Hz |
|  | Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa |

Odp.   Nie - zapisy załącznika  nr 3 - bez zmian.

Pytanie 2 – zadanie 2 – aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wózkiem oraz koszem na akcesoria o parametrach podanych w poniższej tabeli?

|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. |
| --- | --- |
|  | Tryby pracy: - automatyczny, - ręczny. |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. |
|  | CMRR >100dB |
|  | Zakres HR 30-300 |
|  | Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. |
|  | Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci. |
|  | Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran LCD, min 7” 800x480 |
|  | Klawiatura mechaniczna alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD: - aktualnego czasu; - częstości rytmu; - czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. - kontaktu elektrod |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 100 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym |
|  | Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive. |
|  | Pasmo przenoszenia: 0,05 ÷ 300 Hz. |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą pacjenta. |
|  | Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta. |
|  | Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka |
|  | Prędkość zapisu: 5, 10, 25 i 50 mm/s. |
|  | Jednoczesna rejestracja sygnału EKG 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. |
|  | Formaty wydruku: 12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 |
|  | Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6,12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. |
|  | Wydruk daty i godziny badania. |
|  | Czułość: 5, 10 i 20 mm/mV. |
|  | Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej 50/60 Hz |
|  | Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25/40/150 Hz) i pływania linii izoelektrycznej. |
|  | Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora. Częstotliwość próbkowania dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał. |
|  | Częstotliwość próbkowania EKG: 32000 próbek / s / kanał. |
|  | Rozdzielczość przetwarzania: 24 bity |
|  | Komunikacja 2x USB, LAN |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym |
|  | Format danych SCP-PDF, XML |
|  | Możliwość rozbudowy pamięci do 1000 badań |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi |
|  | Możliwość rozbudowy exportu danych o formatach DICOM, HL7, XML-GDT |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych |
|  | Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. |
|  | Pełna alfanumeryczna klawiatura silikonowa |
|  | Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora. |
|  | Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora. |
|  | Aparat przenośny, zainstalowany na wózku z koszem na akcesoria |
|  | Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 2,7 kg. |
|  | Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm |

Odp.   Nie - zapisy załącznika  nr 3  bez zmian.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dr n.med. Wojciech  Przybylski

Sporządził:

Zastępca Kierownika DSUiZP

ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Milcarz