Końskie, dnia 23.10.2023 r.

DSUiZP 24/JK/163/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Dzierżawa Biometru przez okres 24 miesięcy na poniżej opisanych warunkach:

- Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres: Dzierżawa Biometru przez okres 24 miesięcy

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | Biometr optyczny, okulistyczny – 1 kpl posiadający , conajmniej następujące parametry |
| I | Urządzenie musi pracować w sposób bezkontaktowy, automatyczny umożliwiający wykonanie pomiaru w osi widzenia następujących wielkości gałki ocznej: |
| 1. | Minimalny zakres długości fali wiązki pomiarowej aparatu: 1050-1080 nm |
| 2. | Wykonać pomiar długości gałki ocznej w minimalnym zakresie 14-38mm |
| 3. | Pozwalać na obrazowanie przestrzenne gałki ocznej w trybie dwuwymiarowym (skan typu B) |
| 4. | Pozwalać na minimalny zakres pomiaru głębokości komory przedniej oka 0,7- 8,0 mm |
| 5. | Pozwalać na pomiar – Keratometrii w minimalnym zakresie promienia 5.5- 10 mm |
| 6. | Pozwalać na pomiar szerokości rogówki w minimalnym zakresie 7-15mm |
| 7. | Pozwalać na wykonanie zdjęcia referencyjnego oka z pomiarem szerokości tęczowki |
| 8. | Pozwalać na pomiar szerokości źrenicy w minimalnym zakresie 2-13 mm |
| 9. | Pozwalać na pomiar centralnej grubości rogówki w minimalnym zakresie 200-1200 µm |
| 10. | Pozwalać na pomiar grubości soczewki w minimalnym zakresia 0,5-10mm |
| 11. | Pozwalać na pomiar astygmatyzmu w minimalnym zakresia0- 180º |
| 12. | Pozwalać na pomiar komory przedniej oka |
| 13. | Pozwalać na wzmocnienie obrazowania siatkówki tzw. ERV Mode, wraz z możliwością zwiększenia czułości urządzenia w celu dokładniejszego pomiaru odległości do siatkówki dla pomiaru długości gałki ocznej do 10 x(przy zaćmach dojrzałych) |
| II. | Wszystkie pomiary aparat musi wykonać bezkontaktowo, automatycznie min. 6 pomiarów w jednym teście w czasie pon. 1 sek. |
| III. | Aparat musi wykonywać pomiary z uwzględnieniem różnych indeksów refrakcji dla poszczególnych ośrodków optycznych w oku. Możliwość zmiany indeksu refrakcji dla pomiarów długości osiowej u pacjentów pseudafakijnych |
| IV. | Aparat musi pracować w oparciu o technologię SS OCT- Koherentnej Tomografii Optycznej z Przeczesywaniem Źródła, umożliwiając wykonanie od 0 do 3000skanow na sekundę, częstotliwość skanów w zakresie 10-400kHz(wybiorczo0, rozdzielczość osiowa<16µm (w powietrzu) |
| V. | Aparat musi umożliwić wykonywanie keratometrii- dla minimum 16 punktów pomiarowych(realizowane w oparciu o 16 diod LED) |
| VI. | Aparat musi umożliwiać wybór automatycznego lub manualnego pomiaru w zależności od preferencji użytkownika |
| VII | Aparat musi pozwalać na następujące kalkulacje soczewek( w oparciu o powszechne standardy kalkulacji) minimum: |
| 1. | BARRETT TORIC CALCULATOR |
| 2. | BARRETT UNIVERSAL II |
| 3. | BARRETT TRUE K |
| 4. | HOLLADAY II |
| 5. | HOLLADAY I |
| 6. | HOLLADAY R |
| 7. | HAIGIS |
| 8. | SRK- T |
| 9. | HOFFER Q |
| VIII | Aparat musi umożliwić analizę tzw. kalkulacji soczewki- służącej optymalizacji cięcia głównego umożliwiająca redukcje astygmatyzmu pooperacyjnego do minimalnej wartości |
| IX | Aparat musi umożliwiać planowanie zabiegu (wszystkie cięcia w rogówce, oś wszczepu soczewki torycznej) |
| X | Aparat musi mieć moduł do optymalizacji tzw „stałej A ‘’ soczewki przeznaczonej do wszczepu |
| XI | Urządzenie zaoferowane musi być kompatybilne, znacznik cyfrowy kompatybilny z mikroskopem- LEICA M 620 -zainstalowanym na BO okulistycznym |

Aparat wyposażony w ruchomy stolik na którym ma zostać umieszczone urządzenie, umożliwiający automatyczne dostosowanie wysokości aparatu dla potrzeb przeprowadzenia badania również na wózku inwalidzkim.

- Termin wykonania zamówienia: do 24 miesiące od daty podpisania umowy,

- Termin płatności: co miesiąc 30 dni od daty wystawienia faktury

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl.

- Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do dnia 25.10.2023 roku do godz. 11:30.

- Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy

- Termin związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty

- Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

    - Formularz oferty – załącznik numer 1;

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 31.10.2023 roku do godziny 11:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na dzierżawę Biometru przez okres 24 miesięcy. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.

- Opis sposobu obliczenia ceny: Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną

- Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z max dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA – 100%.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

      - została złożona po terminie składania ofert,

      - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

      - Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,

      - została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

      - została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

      - nie złożono żadnej oferty,

      - wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,

      - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,

      - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

      - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający z Wykonawcą zawrze umowę w związku z tym Wykonawca do oferty załączy propozycję umowy zawierającą wszystkie postanowienia wynikające z oferty Wykonawcy.

- Zastosowanie aspektów społecznych: Nie dotyczy

- Informacja RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w ;

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mkalita@zoz.konskie.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

      - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

      - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

      - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

      - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZOZ w Końskich.

ZATWIERDZAM

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO