1.E// W ramach umowy dostawca materiałów zobowiązany jest przekazać w bezpłatne użytkowanie na czas umowy aparat do fakoemulsyfikacji w ilości 1 sztuka kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego osprzętem wielorazowym o poniższej konfiguracji i parametrach.

| LP | PARAMETR | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1) | Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii z wbudowanym laserem Wyprodukowany w roku 2022 | TAK |
| 2) | Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wyposażony w następujące moduły - moduł fakoemulsyfikacji i diatermii - moduł witrektomii przedniej/ tylnej Moduł lasera z wyłącznikiem awaryjny, Moduł endoiluminacji Moduł wymiany płyn /powietrze Moduł podawania/ usuwania oleju Przewodowy/bezprzewodowy sterownik nożny Wieszak na kroplówki regulowany na boki | TAK |
| 3) | Pompa irygacyjno – infuzyjna/aspiracyjna tłokowa z możliwością wyboru trybu pracy: precyzyjnej regulacji przepływu (tryb przepływu) lub precyzyjnej regulacji podciśnienia (tryb podciśnienia z ograniczeniem przepływu). Pompa posiada cztery tłoki, zawory regulacyjne oraz czujniki przepływu i napływu. Dwie linie aspiracyjne, dwie linie napływu (irygacyjna, infuzyjna)Regulacja przepływu 0-90ml/min, regulacja podciśnienia 0-680mmHg, regulacja napływu 0- 150 mm/Hg | TAK |
| 4) | Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim, tylnym ora procedur łączonych. Kasety wyposażone w dwie linie aspiracyjne, dwie linie napływu (irygacji i infuzji)oraz wymienny worek odciekowy o poj. 250lub 2000 ml | TAK |
| 5) | IRYGACJA/INFUZJA/ASPIRACJA |  |
| a) | Aspiracja: Tryb przepływu: zakres przepływu aspiracyjnego regulowany w zakresie 0-90lm/min:0-10lm/min z krokiem co 0,1ml/min, w zakresie 10-90ml/min z krokiem co 1,0ml/min, zakres regulacji wartości granicznej 0-680mmHg Tryb podciśnienia: zakres regulacji podciśnienia 0- 680 mmHg, możliwość ograniczenia wartości przepływu w zakresie 0-90ml/min lub całkowitego wyłączenia co skutkuje ustawieniem maksymalnej wartości przepływu ok 160lnm/min Dostępna funkcja wartości progowej (ustawienia żądanej wartości podciśnienia w momencie okluzji0:tryb manualny, tryb automatyczny | TAK |
| b) | Irygacja /infuzja 3 tryby irygacji/infuzji 9zkres 0-150mmHg)zależne od aktualnej procedury zabiegowej tryb stały- ciśnienie irygacji/infuzji jest regulowane do ustalonej wartości i utrzymywane na stałym poziomie tryb AIC- ciśnienie irygacji/infuzji jest regulowane pod katem utrzymania konkretnego docelowego ciśnienia wewnątrzgałkowego w żądanym zakresie z uwzględnieniem kompensacji przepływu aspiracyjnego Tryb Smart IOP- ciśnienie irygacji jest automatycznie regulowane po9d kątem utrzymania konkretnego docelowego ciśnienia wewnątrzgałkowego z uwzględnieniem strat ciśnienia na używanych narzędziach. | TAK |
| c) | Funkcja Backflush 4 rodzaje funkcji 9wymywania zwrotnego)zależne od aktywnej procedury zabiegowej: - Backflush ręczny (wyrównywanie podciśnienia do ciśnienia panującego w zbiorniku) - mikro backflusch aktywne narzędzie do aspiracji wygeneruje impuls irygacyjny 90-50 mmHg, czas aktywacji 0-250ms) Backflush automatyczny (neutralizacja podciśnienia w narzędziu Regulacja objętości i czasu trwania funkcji Backflush | TAK |
| d) | Irygacja : Tryb stały Tryb AIC Tryb Smart IOP | TAK |
| e) | Infuzja Tryb stały Tryb AIC | TAK |
| f) | Stały napływ irygacyjny/infuzyjny aktywowany z panelu ekranu dotykowego lub dowolnie zaprogramowanego przełącznika sterownika nożnego | TAK |
| g) | Dreny aspiracyjne i irygacyjne o sztywnych ściankach każdy oznaczony odpowiednim kolorem i różną średnicą podłączenia uniemożliwiającą niepoprawne podłączenia do kasety | TAK |
| h) | Możliwość stosowania różnych końcówek I/A: bimanualne koaksjalne | TAK |
| i) | Funkcja alternatywnego ciśnienia irygacji/ infuzji aktywowana z panelu dotykowego lub sterownika nożnego | TAK |
| j) | Funkcja automatycznego przełączenia infuzji/irygacji na napływ grawitacyjny w przypadku awarii zasilania | TAK |
| k) | Kroplówka stała w postaci wieszaka na butelki bez wykorzystania masztu poruszającego się w górę i w dół | TAK |
| l) | Możliwość stosowania dowolnego rodzaju roztworu BSS/Ringera w butelkach o miękkiej, sztywnej ściance lub w workach o pojemności do 1000 ml. | TAK |
| ł) | System kontrolujący zużycie roztworu z informacją o pozostałym płynie oraz komunikatach ostrzegawczych o konieczności wymiany płynu | TAK |
| 6) | Panel fakoemulsyfikacji |  |
| a) | Uniwersalna głowica do fako i fakofragmentacji | TAK |
| b) | Jednoczesna liniowa kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji | TAK |
| c) | Możliwość kontroli mocy ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pionowej i poziomej | TAK |
| d) |  | TAK |
| e) | System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako | TAK |
| f) | Częstotliwość pracy głowicy 40 kHz, 4 kryształy piezoelektryczne, moc wyjściowa 50W+/-20% | TAK |
| g) | Tryby fakoemulsyfikacji: ciągły, pulsacyjny, burst, multiburst | TAK |
| h) | Fako pulsacyjne co najmniej z zakresu 1-250 pulsów/sek, cykl pracy 10-90%pracy | TAK |
| i) | Możliwość regulacji czasu trwania impulsu w trybie pulse i multiburst | TAK |
| j) | Możliwość stosowania zestawów fako dedykowanych dla co najmniej 4 rozmiarów cięci: 1,8mm, 2,2mm, 2,4mm, 2,8mm | TAK |
| k) | Możliwość przeprowadzenia fakofragmentacji igłami o średnicy 0,9mm i 0,6mm | TAK |
| m) | Możliwość wykonania MICS fako przez cięcie 1,8mm | TAK |
| 7). | Witrektomia |  |
| a) | Witrektomia przednia i tylna | TAK |
| b) | Witrektom : nóż gilotynowy z ostrzami tnącymi w obu kierunkach ruchu, dostępne również witrektomy o cięciu jednokierunkowym. | TAK |
| c) | Moduł witrektomii: napęd pneumatyczny, częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego do 8000cięć/min.(witrektom dwukierunkowy TDC) | TAK |
| d) | Witrektomy o średnicach 20 G, 23 G, 25G, 27G | TAK |
| e) | Możliwość kontroli cięć witrektomu za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pianowej i poziomej. Możliwość niezależnej regulacji cięć/ aspiracj w dwóch płaszczyznach – trybu dual Linear. Możliwość wyłączenia/włączenia cięć witrektomu | TAK |
| f) | Możliwość witrektomii 3D- jednoczesnej regulacji dwóch parametrów | TAK |
| j) | Funkcja pojedynczego cięcia witrktomu | TAK |
|  | Możliwość pracy w trybie witrekomii suchej- bez napływu aktywowanej z panelu sterownika | TAK |
| 8). | Diatermia |  |
| a) | Możliwość użycia endo i exodiatermiii | TAK |
| b) | Możliwość stosowania liniowej kontroli diatermii | TAK |
| c) | Możliwość stosowania wielorazowych końcówek oraz wielorazowych przewodów diatermii i endodiatermii o różnych średnicach 20G, 23G, 25G, 27G | TAK |
| d) | Iluminacja Światłowodowa | TAK |
| e) | Możliwość podłączenia kilku światłowodów jednocześnie co najmniej 3, możliwość podłączenia różnych typów światłowodów, o różnych średnicach 20G., 23G, 25G, 27G, możliwość podłączenia światłowodów do narzędzi z oświetleniem. Możliwość niezależnej regulacji intensywności światła w procentach, regulacji barwy światła(od białego do żółtego)oraz dla każdego światłowodu oddzielnie. Źródło światła LED z wbudowanym filtrem UV(<425nm)i filtrem IR(>680nm) | TAK |
| 9) | Iniekcja /usuwania płynów lepkich | TAK |
|  | Podaż oleju silikonowego z liniową regulacją(zakres 05,-6,0 bar). Pneumatyczny podajnik do iniekcji oleju silikonowego. Usuwanie oleju silikonowego z liniową regulacją aspiracji (zakres 0- 660mmHg).liniowa kontrola odsysania płynów podawanych śródoperacyjnie z jednoczesnym podawaniem oleju silikonowego, jeden zestaw do podania /usuwania oleju silikonowego. System mikroiniekcji z precyzyjną liniową kontrolą podaży (0,1do2 barów) płynów o małej objętości z dedykowanym zestawem do iniekcji. | TAK |
| 10) | Laser | TAK |
|  | Wbudowane źródło światła laserowego o długości fali532nm i mocy maksymalnej 1200mW(wiązka terapeutyczna) oraz światła czerwonego(celowniczego). Tryb pracy :pojedynczy impuls, seria ciągły. Możliwość zastosowania sond laserowych 20G, 23G, 25G, 27G, oraz sond laserowych z jednoczesną endoiluminacją gałki ocznej. Możliwość podłączenia (Laser Indirect Ophthamoscopes). Wyłącznik awaryjny. Sterowanie laserem i parametrami pracy zp pomocą zintegrowanego sterownika nożnego, możliwość włączenia/wyłączenia lasera za pomocą sterownika nożnego z dowolnego kroku procedury zabiegowej. | TAK |
| 11) | Wymiana płyn- powietrze | TAK |
|  | Moduł podaży powietrza z regulowanym ciśnieniem podaży w zakresie 0-150mmHg. Funkcja alternatywnego ciśnienia powietrza aktywowana z panelu dotykowego lub przycisku sterownika nożnego. | TAK |
| 12) | Pozostałe |  |
| a) | Zasilanie elektryczne 100-240 V/50/60 Hz | TAK |
| b) | Programowanie i zapamiętywanie parametrów wielu operatorów do 24 | TAK |
| c) | Programowanie i zapamiętywanie wielu programów dla jednego operatora do 24 | TAK |
| d) | Zasilanie sprężonym powietrzem 4-10 bar, | TAK |
| e) | Głosowe potwierdzenie wybranych opcji | TAK |
| f) | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |
| g) | Sterownie parametrami poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz sterownik nożny. Ekran dotykowy na podstawie obrotowej , 19 cali kolorowy | TAK |
| h) | Wyposażenie; Pilot bezprzewodowy- 1 szt. Sterownik nożny- 1 szt. Rozkładana taca z możliwością regulacji wysokości | TAK |
| i) | Sterownik nożny zintegrowany z laserem posiada możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej . Przewody łączące zawarte w zestawie. Sterownik główny posiada możliwość dowolnego zaprogramowania 6 pomocniczy klawiszy funkcyjnych. Sterownik nożny z możliwością wyboru 4 różnych nakładek pod stopę operatora w celu uzyskania optymalnego komfortu pracy. | TAK |
| j) | Cztery podwójne kółka jezdne z centralnym mechanizmem blokady. Kółka wyposażone w fartuchy chroniące przed najeżdżaniem na przewody dwie dźwignia blokady z tylu i z przodu | TAK |
| k) | Akcesoria jednorazowe (kaseta, witrektom i inne) oraz głowica fako posiadają gniazda przyłączeniowe w przednim panelu urządzenia | TAK |
| l) | Funkcja wizualizacji- możliwość nakładania parametrów pracy urządzenia na obraz mikroskopowy zewnętrznej wizualizacji eksport danych do wizualizacja pomocą łącza Ethernet | TAK |
| m) | Możliwość wygenerowania raportu o aktualnych parametrach pracy po każdej procedurze zabiegowej i skopiowanie na przenośny dysk | TAK |
| 13). | Aparat wyposażony: Tacę narzędziową – 1szt Bezprzewodowy główny sterownik nożny -1 szt. Głowice do fako/fakofragmentacji – 2szt. Końcówka bimanualna –I/A- 2 szt. Diatermia bipolarna z przewodem- 2 szt. | TAK |