Numer sprawy  DSUiZP 24/MT/1/2021                                                                                 Końskie 2021-03-25

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności nr ogłoszenia 2021-12724- 38759 z dnia 2021-03-20

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

Dotyczy;  postepowania na dostawę:   zad nr 1. Aparat. System wysiłkowy z bieżnią. zad nr 2. Aparat EKG 12 odprowadzeń.   zad nr 3. Tonometr bezkontaktowy

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

Dotyczy: I

zad nr 1.   Aparat. System wysiłkowy z bieżnią

zad nr 2.   Aparat EKG 12 odprowadzeń

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oferty ważnym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem elektronicznym) w przypadku wysyłania oferty na wskazany w zaproszeniu adres  e-mail ?

Odp. Tak

zad nr 1.   Aparat. System wysiłkowy z bieżnią

- Pkt. 5 (oraz par. 3 ust. 3 umowy tiret piąte)  Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”

Odp. Tak

- Pkt. 6 (oraz par. 3 ust. 4 umowy)  Z uwagi na specyfikę urządzenia będącego przedmiotem umowy, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”

Odp. Tak

- Pkt. 7 (oraz par. 3 ust. 3 umowy tiret czwarte oraz par. 3 ust. 5)  Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

W przypadku wydłużenia terminów, wnosimy również o modyfikację zapisu w taki sposób, aby wstawienie urządzenia zastępczego nastąpiło po przekroczeniu wyznaczonych terminów.

Odp. Tak

zad nr 2.   Aparat EKG 12 odprowadzeń

- Pkt. 5 (oraz par. 3 ust. 3 umowy tiret piąte)  Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.”

Odp. Tak

- Pkt. 6 (oraz par. 3 ust. 4 umowy)  Z uwagi na specyfikę urządzenia będącego przedmiotem umowy, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”

Odp. Tak

- Pkt. 7 (oraz par. 3 ust. 3 umowy tiret czwarte oraz par. 3 ust. 5)  Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

W przypadku wydłużenia terminów, wnosimy również o modyfikację zapisu w taki sposób, aby wstawienie urządzenia zastępczego nastąpiło po przekroczeniu wyznaczonych terminów.

Odp. Tak

Projekt umowy

zad nr 1.   Aparat. System wysiłkowy z bieżnią

zad nr 2.   Aparat EKG 12 odprowadzeń

- Par. 3 ust. 1 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odp.   Zamawiający w § 3 ustęp 9  dodaje zdanie  „Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

- Par. 4 ust. 1b W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odp. Nie. Zamawiający ma na celu zmobilizowanie wykonawcy do terminowej dostawy – a w przypadku sytuacji nieprzewidzianych dopuszcza się aneksowanie postanowień umowy.

- Par. 4 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto pakietu, którego dotyczy zwłoka (a nie od wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony. Naliczenie kary umownej od całości przedmiotu umowy sugerowałoby, iż np. przekroczony termin dostawy jednego ze sprzętów niesie ze sobą szkodę dla pozostałych aparatów objętych umową, co jest oczywiście niezasadne i stoi w sprzeczności z odszkodowawczym charakterem kary umownej.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o modyfikację zapisu w zakresie naliczania kar umownych.

Odp.  Tak….w  §4  ustęp 1 - zamawiający dodaje słowa ( dla każdego z zadań odrębnie)

- Par. 8   Odstąpienie, czy rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem/rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia/rozwiązania umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Przed odstąpieniem / rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia/rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin.

Odp.  Tak….

II.

Zadanie nr 1. Aparat. System wysiłkowy z bieżnią

Pkt. 20 System wbudowany w dedykowany, fabrycznie przystosowany wózek diagnostyczny z bezpiecznym zasilaniem i z separacją elektryczną Pacjenta.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system zainstalowany na dedykowanym stoliku komputerowym z bezpiecznym zasilaniem i z separacją elektryczną pacjenta?

Oferowany przewodowy system transmisji danych całkowicie separuje pacjenta od instalacji elektrycznej.

Odp.  Nie - zapisy zał. nr 3  bez zmian.

Pkt. 34 Próbkowanie sygnału minimum  16 000 Hz.

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością próbkowania 1000 Hz?

Oferowany system posiada możliwość próbkowania sygnału z szybkością 1000 Hz. Dla typowego toru pomiarowego parametry częstotliwość próbkowania sygnału wynoszą 200−500 Hz. W przypadku elektrokardiograﬁi wysokiej rozdzielczości HR-ECG: 1−2 kHz. Oferowane próbkowanie 1 000 Hz jest wartość optymalną.

Odp.  Nie - zapisy zał nr 3  bez zmian. Wymagane próbkowania określone z załączniku nr 3 umożliwia wykrycie mikrozmian w obrebie odcinka ST i najnowszych kardiostymulacji

Pkt. 44 Wydruk na drukarce termicznej z prędkością co najmniej 25/50 mm/s ±5% (drukarka wbudowana w wózek diagnostyczny).

Czy Zamawiający dopuści funkcję wydruku na standardowym papierze A4 w drukarce laserowej, bez opcji wydruku na papierze termicznym w formacie A4?

Oferowany przez nas zestaw umożliwia wydruk na drukarce laserowej, na papierze A4. Jest to rozwiązanie optymalne. Umożliwia szybki wydruk przy niskich kosztach eksploatacji.

Odp.  Nie - zapisy zał nr 3  bez zmian. Zamawiający oczekuje wydruku sygnału zapisu EKG na dedykowanym do tego papierze termicznym milimetrowym ( umożliwia to wydruk w czasie rzeczywistym) .

Pkt. 48 Moduł długoczasowego pomiaru ciśnienia (z oprogramowaniem i okablowaniem) sztuk 2. Podać nazwę i model aparatu.

Czy Zamawiający wymaga systemu Holter RR z dwoma rejestratorami?

Odp.  zapisy zał nr 3  bez zmian. Zamawiający wymaga holtera rejestratora  RR z opragromowaniem i okablowaniem

Pkt. 49 Możliwość rozbudowy o podciśnieniowy system mocowania elektrod.

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości rozbudowy o podciśnieniowy system aplikacji elektrod?

Oferowany przez nas zestaw wyposażony jest w system przewodowej transmisji danych.

Często zakłada się, że dzięki zastosowaniom układu elektrod podciśnieniowych, prowadząc duże ilości badań, osiągnie się znaczne oszczędności. Wymagana technologia elektrod podciśnieniowych, obarczona jest licznymi negatywnymi cechami. Po pewnym czasie użytkowania może dojść do niedrożności przewodów ciśnieniowych. Wówczas założona oszczędność może okazać się iluzoryczna.

Odp. Tak  Ocena pkt.- zapisy zał. nr 3  bez zmian.

Pkt. 51 Wyliczenia ryzyka udaru mózgu oraz choroby wieńcowej wg. AHA.

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością wyliczania ryzyka udaru mózgu, oraz choroby wieńcowej stosując algorytm DP bpm*mmHg?

Wskaźnik podwójnego produktu DP jest związany z czynnikiem ryzyka MACE u pacjentów OZW.

Tak.  Ocena pkt.- zapisy zał. nr 3  bez zmian.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach  http: /zoz-konskie.bip.org.pl/

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

Zastępca Kierownika DSUiZP

ds. Zamówień Publicznych

Tomasz Milcarz