Zał. nr 3.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

zad nr 2.   Aparat EKG 12 odprowadzeń

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesięcy 0 pkt. 36 miesięcy 10 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów. | Tak (podać ilość przeglądów) |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 20 | Wbudowany w aparat akumulator | Tak |  |
| 21 | Zasilanie akumulatorowe ma umożliwić wykonanie min. 50 badań lub pozwalać na ciągłe monitorowanie pacjenta min. 2 godziny | Tak |  |
| 22 | Sygnalizacja podłączenia do zasilania lub pracy na akumulatorze (lub poziomu jego naładowania) | Tak |  |
| 23 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| 24 | Możliwość dezynfekcji aparatu w tym klawiatury bez uprzedniego demontażu | Tak |  |
| 25 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | Tak |  |
| 26 | Zapis EKG w trybie ręcznym i automatycznym | Tak |  |
| 27 | Zapis w trybie rzeczywistym min. 3,6,12 kanałów EKG | Tak |  |
| 28 | Możliwość przeglądania zapisu EKG przed wydrukiem na ekranie aparatu EKG | Tak |  |
| 29 | Ekran o przekątnej min. 7 cali | Tak |  |
| 30 | Pełna klawiatura alfanumeryczna oraz przyciski do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu np. start, stop, zmiana krzywych EKG itp. | Tak |  |
| 31 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem | Tak |  |
| 32 | Pomiar akcji serca z wyświetleniem na ekranie | Tak |  |
| 33 | Prędkość papieru min: 12,5/25/50 mm/s | Tak |  |
| 34 | Drukarka wbudowana w aparat EKG - Papier termoczuły, format A4 | Tak |  |
| 35 | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000 Hz | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 36 | Filtry zakłóceń sieciowych (50 ; 60 Hz) | Tak |  |
| 37 | Filtr dolnoprzepustowy | Tak |  |
| 38 | Kable EKG | Tak |  |
| 39 | Wykrywanie rozrusznika | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 40 | Próbkowanie sygnału stymulatora min. 40 000 Hz | Tak – 8 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 41 | Możliwość archiwizacji danych | Tak |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy o komunikację HL7 | Tak |  |
| 43 | Aparat wyposażony w por USB (do podłączenia klawiatury lub czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 44 | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym (podać model bieżni i ergometru pod który można podłączyć oferowany aparat) | Tak – 7 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 45 | Wózek pod aparat wyposażony w 4 koła jezdne wysięgnik na przewody pacjenta, koszyk na akcesoria | Tak |  |
| 46 | Wyposażenie dostarczone wraz z aparatem: -komplet elektrod wielorazowego użytku (6 elektro przyssawkowych , 4 elektrody kończynowe) -papier do drukarki 10 sztuk. | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny

być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej