Załącznik numer 1 do Ogłoszenia

………………………., dnia…………………..

Formularz oferty

(UWAGA: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca)

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich.

ul. Gimnazjalna 41B, 26 - 200 Końskie,

Nazwa i adres Wykonawcy:

..................................................................................................

..................................................................................................

NIP:   	………………......; REGON: ……………………..; KRS lub nr ewid:	…………….............

tel.: ……………………........; mail:	..........………………………;

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę dwóch foteli ginekologicznych oraz stołów rehabilitacyjnych trzyczęściowych numer sprawy DSUiZP 24/JK/211/2023, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Ogłoszenia i projektu umowy za cenę:

| LP | Nazwa | Nazwa handlowa (katalogowa) | Nazwa producenta | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel ginekologiczny |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stół rehabilitacyjny trzyczęściowy |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Wartość netto ………………………………….zł

Należy podatek VAT ………% ………………zł

Wartość brutto …………………………………. zł

(słownie złotych: ..................................................................................................../100)

|  | Parametr oferowane dwóch foteli ginekologicznych | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych |  |
| 2 | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm). |  |
| 3 | Całkowita szerokość leża: 740 mm (± 30 mm ) |  |
| 4 | Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560mm – 890mm ( ±30 mm ) |  |
| 5 | Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej: 760mm – 1090mm ( ±30 mm ) |  |
| 6 | Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel. |  |
| 7 | Regulacja kąta oparcia pleców od -100 do 650 (± 50 ) |  |
| 8 | Kąt pochylenia siedziska: -650 do 100 (± 50 ) |  |
| 9 | Przechył Trendelenburga : min. 100 |  |
| 10 | Przechył anty-Trendelenburga : min. 600 |  |
| 11 | Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V: - regulacja wysokości fotela - niezależna regulacja kata pochylenia siedziska - regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska |  |
| 12 | Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku: - tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość - pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga - przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela |  |
| 13 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. |  |
| 14 | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców. |  |
| 15 | Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora. Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców. |  |
| 16 | Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego |  |
| 17 | Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki |  |
| 18 | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. |  |
| 19 | Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu |  |
| 20 | Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg |  |
| 21 | Wyposażenie każdego fotela: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej - papierowy podkład w rolce - podkolanniki z podrączkami - strzemiona pod stopy montowane na sztycy podkolannika - podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela |  |
| 22 | Wyposażenie dodatkowe dla 1 fotela: - manipulator maciczny przeznaczony do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych . Manipulator rozbieralny i składający się z: - uchwytu do którego mocowane są kielichy - wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy wykonane z teflonu , wielorazowego użytku, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów szyjki macicy ,umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, kielichy w trzech rozmiarach: 30mm, 34mm, 38mm - wkład spiralny w dwóch rozmiarach wkręcany w kanał szyjki macicy umożliwiający stabilne ufiksowanie manipulatora : fi 16mm oraz fi 19mm , długość 63mm, - zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości ( w pięciu rozmiarach): fi 60mm, fi 70mm, fi 77mm, fi 79mm, fi 100mm |  |
| 23 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) |  |
| 24 | Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta |  |
| 25 | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 26 | Deklaracja Zgodności |  |

|  | Parametr oferowane dwóch stołów rehabilitacyjnych | Potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stół trzyczęściowy |  |
| 2 | Podgłówek regulowany sprężyną gazową |  |
| 3 | Podnóżek regulowany sprężyną gazową |  |
| 4 | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego i nożnego |  |
| 5 | Zakres regulacji wysokości leża 55 cm do 85 cm |  |
| 6 | Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża |  |
| 7 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg﻿ |  |
| 9 | System jezdny z 4 skrętnymi kółkami |  |
| 10 | 4 regulowane stopki |  |
| 11 | Całkowita długość ok 200 cm , szerokość leża ok 70 cm |  |
| 12 | Stół wyposażony w uchwyt na papier jednorazowy |  |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 |  |
| 14 | Stół trzyczęściowy |  |
| 15 | Podgłówek regulowany sprężyną gazową |  |
| 16 | Podnóżek regulowany sprężyną gazową |  |

Oświadczenia dotyczące postanowień Ogłoszenia:

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Oświadczamy, że załączone do Ogłoszenia wymagania stawiane Wykonawcy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem wraz z załącznikami, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że projekt umowy zawarty w Ogłoszeniu, został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu.

- Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja

- Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr ………….. niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

- Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania proszę kierować na:

Adres:………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………

Telefon:………………………………… E-mail:……………………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Imię i nazwisko:………………………………nr telefonu……………………………………………

- W przypadku wybory naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia 
w umowie jako reprezentacja Wykonawcy (zgodnie z wpisem w KRS/ wpisem CEIDG/ udzielonym pełnomocnictwem):

Imię i nazwisko:……………………………… - stanowisko/funkcja:……………………………

Imię i nazwisko:……………………………… - stanowisko/funkcja:…………………………….

- INFORMUJEMY, że oświadczenia/dokumenty wskazane poniżej:
- ……………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………..

Zamawiający może uzyskać w formie elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym ………………………………………………………………………..

- Na potwierdzenie spełniania wymagań do oferty dołączono:

      - ……………………………………………………………….

      - ……………………………………………………………….

      - ……………………………………………………………….

      - ………………………………………………………………

- Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297kk).

…....................................................

Podpis Wykonawcy