DSUIZP 252/ŁM/20/2021

Zał. nr 5  do zadania nr. 3

Dotyczy: Videobronchoskop

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 60 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu-na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 60 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| 20 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videobronhoskopii) posiadanym przez pracownię : - procesorem EPK100p firmy PENTAX - myjniami automatycznymi Innova E2 firmy BHT - systemu archiwizacji firmy PENTAX lub zaoferuje (do oferowanego aparatu) równoważny zestaw składający się: z źródła światła z procesorem i Videobronhoskop . Oferowane segmenty oddzielne lub zintegrowane. Rozwiązanie ma umożliwić pracę na oferowanym endoskopie bez konieczności rozłączania posiadanego EPK100p (pracującego z - VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK oraz EB19J10 firmy PENTAX) z monitorem KT-E240FEE, czyli umożliwić równoczesne podpięcie oprócz EPK100p oferowanego procesora z posiadanym monitorem firmy KOSTEC KT-E240FEE. Zapewni również system archiwizacji podpinając-integrując w jednym miejscu badania od zaoferowanego endoskopu oraz posiadanego na oddziale VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK i EB19J10 | Tak |  |
| 21 | VIDEObronchoskop | Tak |  |
| 22 | Średnica kanału roboczego – min.2,8 mm | Tak |  |
| 23 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 6,4 mm | Tak |  |
| 24 | Przetwornik CCD – Kolor o rozdzielczości HDTV | Tak |  |
| 25 | #### Kąt obserwacji - min 120° | Tak |  |
| 26 | #### Wygięcie góra/dół min.: 180/1300 | Tak |  |
| 27 | #### Długość robocza min. 600 mm | Tak |  |
| 28 | #### Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |
| 29 | #### Aparat dostosowany do funkcji BAL | Tak – 9 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 30 | #### Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | #### Zawór testera szczelności w konektorze | Tak – 6 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | #### Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | #### Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34 | #### W zestawie Tester ręczny do badania szczelności oferowanego endoskopu | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej