Załącznik nr 5 numer sprawy DSUiZP/252/ŁM/25/2021r.

Laser okulistyczny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 8 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 9 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| 16 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 17 | Laser okulistyczny YAG SLT Vitreoliza | Tak |  |
| 18 | MODUŁ YAG: |  |  |
| 19 | Źródło laserowe Q-Switched Nd:YAG | Tak |  |
| 20 | Długość fali 1064 nm | Tak |  |
| 21 | Regulacja energii min. zakres: 0,3 mJ – 10 mJ | Tak |  |
| 22 | Maksymalna energia do min. 30 mJ | Tak |  |
| 23 | Czas trwania pulsu 4 ns | Tak |  |
| 24 | Sposób emisji pulsu 1/2/3 pulsy na strzał lub równoważny | Tak |  |
| 25 | Maksymalna częstotliwość powtarzania min 3 Hz | Tak Do 3,9 Hz – 0 pkt Od 4,0 Hz – 6 pkt |  |
| 26 | Wielkość ogniska 8 mikronów FWHM | Tak |  |
| 27 | Przesunięcie ogniskowania (Defokalizacja) do 500 µm | Tak |  |
| 28 | Rozbieżność wiązki 16 stopni | Tak |  |
| 29 | MODUŁ SLT | Tak |  |
| 30 | Źródło laserowe Q-Switched zdwojonej częstotliwości Nd:YAG | Tak |  |
| 31 | Długość fali 532 nm | Tak |  |
| 32 | Regulacja energii | Tak |  |
| 33 | Czas trwania pulsu do 4ns | Tak |  |
| 34 | Maksymalna częstotliwość powtarzania min 3 Hz | Tak Do 3,9 Hz – 0 pkt Od 4,0 Hz – 6 pkt |  |
| 35 | Wielkość ogniska 400 mikronów | Tak |  |
| 36 | LAMPA SZCZELINOWA | Tak |  |
| 37 | Typ mikroskopu: Stereoskopowy zbieżny mikroskop Galileusza ze współosiową optyką | Tak |  |
| 38 | Soczewka obiektywu lub równoważne | Tak |  |
| 39 | Soczewka okularu: min. 10 x z regulacją dioptrii lub równoważne | Tak |  |
| 40 | Poziomy powiększenia: min.2 | Tak Podać powiększenia |  |
| 41 | Regulacja dystansu między źrenicami | Tak |  |
| 42 | Dystans roboczy regulacja | Tak |  |
| 43 | Regulacja szczeliny | Tak |  |
| 44 | Rotacja szczeliny | Tak |  |
| 45 | Podświetlone pole widzenia | Tak |  |
| 46 | Kąt oświetlenia min 1600 w płaszczyźnie horyzontalnej | Tak |  |
| 47 | System składanego lustra podczas emisji wiązki terapeutycznej przy zabiegu vitreolizy | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 48 | Filtry | Tak |  |
| 49 | Oświetlacz | Tak |  |
| 50 | Konsola LCD na stoliku do zmiany trybów lasera lub rozwiązanie równoważne | Tak Dedykowana konsola na stoliku w postaci tabletu - 2 pkt Inne rozwiązanie - 0 pkt |  |
| 51 | Fiksator zewnętrzny LED | Tak |  |
| 52 | Promień celujący -515nm zielony dla YAG -regulowana intensywność | Tak – 6 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 53 | Promień celujący -635nm czerwony dla SLT, -regulowana intensywność | Tak |  |
| 54 | Dedykowany stolik do oferowanego aparatu | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej