Zał. nr. 3

Specyfikacja urządzenia oraz parametry techniczne.

- Urządzenie rehabilitacyjno- diagnostyczne do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiające ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem.tj.

„Polkard 2021 – Omego Plus” .

Zrobotyzowany system do rehabilitacji  kończyn górnych i dolnych z opcją pionizacji.

Wg poniższego opisu :

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne), |
| --- | --- |
|  | Jedno urządzenie do terapii kończyn dolnych we wszystkich fazach rehabilitacji, |
|  | Krótki czas ustawiania urządzenia, |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów: -siły kończyn dolny - propriocepcji - płynności ruchu, |
|  | Możliwość treningu: - uni i bilateralnego - steper, - leg press, - pedałowanie - rytmiczna stymulacja, - trening sensoryczny - trening opadającej stopy zgięcia grzbietowego i podeszwowego, |
|  | Automatyczne wykrycie spastyczności, |
|  | Trening za pomocą motywującego biofeedbacku w formie gier, |
|  | W zestawie wymienne elementy podstaw stóp do specjalnego treningu opadającej stopy, |
|  | Kompletna dokumentacja z przeprowadzonych badań oraz treningów, |
|  | Szeroka możliwość adaptacji do pacjentów, |
|  | Wielofunkcyjny fotel z regulacją siedzenia: góra-dół, przód-tył oraz pochylenia oparcia, |
|  | Możliwość pionizacji pacjenta na fotelu będącym w zestawie, |
|  | Pasy do stabilizacji tułowia, |
|  | Przystawka do diagnostyki i terapii kończyny górnej, |
|  | Pomiar 5 rodzajów chwytów ręki w skali 1-1000N (chwyt cylindryczny, chwyty szczypcowe, chwyt dwupunktowy, chwyt trójpunktowy), |
|  | Tryb diagnostyczny – indeks kontroli siły, |
|  | Pomiar zakresów ruchu w stawie ramiennym, łokciowym i nadgarstkowym: Minimalne zakresy ruchu: -staw ramienny: zgięcie - wyprost 180° - 0° - 40°, odwodzenie - przywodzenie 180° - 0° -40°, -staw łokciowy: zgięcie - wyprost 170°-0° -10°, pronacja - supinacja -120° - 0 - 120°, -nadgarstek: zgięcie - wyprost -90° - 0 - 90° odwiedzenie dopromieniowe – dołokciowe - 40° - 0 - 90° |
|  | Program analizy chodu: pomiar parametrów chodu m.in. prędkość chodu, kadencja, długość cyklu chodu, |
|  | Minimum 6 ćwiczeń (gier jedno i dwuwymiarowych), |
|  | Możliwość porównania kończyny prawej i lewej, |
|  | Możliwość archiwizacji testów, porównania testów, |
|  | Rozszerzone oprogramowanie do oceny i terapii, |
|  | Wyposażenie: do trójpłaszczyznowego ruchu w nadgarstku, do łączonej terapii wszystkich części kończyny górnej, pasy, nakładki, zintegrowany czujnik siły i ruchu, 2 czujniki ruchu, |
|  | Bezprzewodowa łączność między komputerem, a czujnikami siły i ruchu, |
|  | Indukcyjne ładowanie wszystkich czujników, z możliwością ładowania wszystkich czujników jednocześnie, |
|  | Sygnalizacja statusu połączenia czujnika z oprogramowaniem, prawidłowego/niskiego poziomu naładowania baterii oraz trwania/zakończenia ładowania za pomocą wbudowanych diod LED, |
|  | Możliwość ciągłej pracy systemu bez ładowania min. 6 h, |
|  | Automatyczne przechodzenie czujników w stan uśpienia w przypadku dłuższego braku połączenia z oprogramowaniem celem oszczędności baterii, |
|  | Sygnalizacja aktywacji czujnika do działania za pomocą wibracji, |
|  | Bezprzewodowa praca urządzenia w odległości co najmniej 8 metrów od komputera w niezakłóconej przestrzeni, |
|  | Komputer ALL-IN-ONE z przegubem do regulacji nachylenia. |
|  | Minimum 1 kanał EMG |
|  | Obiektywne dane o wartości napięcia w czasie skurczu i czasie reakcji |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć ; firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim).

Podpis  osoby uprawnionej