**Zał. nr 5 do zadania nr 5**

**Pulsoksymetry**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | …………………………………………………… |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 50 szt. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa parametru** | **Parametry wymagane i oceniane** | **Parametry oferowane** |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 12 miesiące, | Tak  12 miesięcy – 0 pkt.  24 miesięcy -20 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Wyświetlacz – LCD | Tak |  |
| 5 | Wymiar:  wysokość X szerokość X głębokość  58 X 34 X 30 mm | Tak |  |
| 6 | Zakres pomiaru saturacji - dokładność  -+ 2% przy 80 % - 100 %  -+ 3% przy 70 % - 79 % 35 % - 100% | Tak |  |
| 7 | Zakres pomiaru tętna  (dokładność -+ 2 bpm 25 - 250 bpm | Tak |  |
| 8 | Zapis pomiarów co 10 sekund - do 12 h | Tak |  |
| 9 | Waga - ok 50 g bateriami | Tak |  |
| 10 | Zasilanie 2 X 1,5 V AAA | Tak |  |
| 11 | Wskaźnik stanu baterii | Tak |  |
| 12 | Funkcja automatycznego wyłączenia po 10 s | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej