DSUIZP 252/ ŁM/20/2021

Zał. nr 5  do zadania nr. 2

Dotyczy: Tor wizyjny HD z videogastroskopem HDTV

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 60 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 60 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| 20 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z posiadaną przez pracownię : - myjnią automatycznymi Innova E3 firmy BHT - systemu archiwizacji firmy PENTAX (Endobox) | Tak |  |
| 21 | Procesor wizyjny HD | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w załączniku do faktury) |  |
| 22 | Procesor wizyjny HD TV | Tak |  |
| 23 | Wyjście sygnału w rozdzielczości HD | Tak |  |
| 24 | Dotykowy panel sterujący typu LCD | Tak |  |
| 25 | Obrazowanie w różnych pasmach światła | Tak |  |
| 26 | -Złącze umożliwiające podpięcie i zintegrowanie posiadanego na oddziale systemu archiwizacji ENDOBOX firmy PENTAX | Tak |  |
| 27 | Lampa Ksenonowa –moc min 300 W lub lampa typu LED (5 diód led które są łączone w celu uzyskania różnych trybów obserwacji) | Tak |  |
| 28 | Pompa inflacyjna | Tak |  |
| 29 | Aparat dostosowany do pracy z oferowanymi w przetargu endoskopami i możliwość ich pełnego zintegrowania z oferowanym procesorem | Tak |  |
| 30 | Aparat dostosowany do pracy z posiadanych przez oddział endoskopów firmy PENTAX: - VIDEOBRONCHOSKOP EB-1970TK - VIDEOBRONCHOSKOP EB-19J10 - VIDEOGASTROSKOP EG-3890Fi2 - VIDEOKOLONOSKOP EC-380LKP - VIDEOKOLONOSKOP EC-3810F2 | Tak - 30 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 31 | Menu procesora w języku polskim | Tak - 1 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 32 | Możliwość wyświetlania 2 obrazów jednocześnie na ekranie jednego monitora (w świetle biały i filtrowanym) | Tak - 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 33 | Monitor medyczny | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w załączniku do faktury) |  |
| 34 | Monitor medyczny HD min. 32” LCD | Tak |  |
| 35 | Kompatybilny z oferowanym procesorem | Tak |  |
| 36 | Kąt widzenia min.1600 | Tak |  |
| 37 | Standard Vesa | Tak |  |
| 38 | Ssak endoskopowy | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w załączniku do faktury) |  |
| 39 | Ssak endoskopowy | Tak |  |
| 40 | Podciśnienie min. 82kPa | Tak |  |
| 41 | Regulacja siły ssania | Tak |  |
| 42 | Butelka o pojemności 1 l. sztuk 2 | Tak |  |
| 43 | Pompa płucząca | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w załączniku do faktury) |  |
| 44 | Pompa płucząca | Tak |  |
| 45 | Pompa zapewnia możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz przez kanał roboczy | Tak |  |
| 46 | Pompa wodna perystatyczna | Tak |  |
| 47 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |
| 48 | Zbiornik płynu min. 1l sztuk 2 | Tak |  |
| 49 | Uruchamianie pompy z przycisku endoskopu lub za pomocą wyłącznika nożnego | Tak |  |
| 50 | Wężyki (dreny) na pompę sztuk 20 | Tak |  |
| 51 | Wózek medyczny | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w załączniku do faktury) |  |
| 52 | Podstawa jezdna z blokada kół | Tak |  |
| 53 | Wieszak na endoskop | Tak |  |
| 54 | Półki i uchwyty umożliwiające zamontowanie całego oferowanego zestawu: -monitor na ruchomym wysięgniku -procesor (z wbudowanym źródłem światła) -ssak -pompa -endoskop -klawiatura -Insuflator CO2 -uchwyt na butle (min. 10 l) | Tak |  |
| 55 | Listwa zasilająca długość min. 3 m z 4 wtykami | Tak |  |
| 56 | #### Insuflator CO2 | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w załączniku do faktury) |  |
| 57 | Insuflator CO2 do badań endoskopowych przewodu pokarmowego | Tak |  |
| 58 | W zestawie adaptery do butelki A/W do posiadanych endoskopów Pentax EC38-i10F2, EC-3890Fi2, EG-2990i, EG29-i10 | Tak - 1 Nie – 0 |  |
| 59 | Możliwość podłączenia do sieci CO2 szpitalnej (zawór ścienny) oraz do butli (w zastawie komplet adapterów) | Tak |  |
| 60 | Pełna współpraca z posiadanymi torami wizyjnymi EPK-i5000, EPK-p | Tak - 1 Nie - 0 |  |
| 61 | Na wyposażeniu: - reduktor ciśnienia - zawór ssący oraz zawór A/W do w/w modeli endoskopów - wąż ciśnieniowy łączący insuflator z butlą - waż ciśnieniowy łączący insuflator z gniazdem C O2 zamontowanym w ścianie -butla CO2 o pojemności 5 litrów | Tak |  |
| 62 | Możliwość umieszczenia na oferowanym wózku endoskopowym | Tak |  |
| 63 | Regulacja przepływu do 3 l/min | Tak |  |
| 64 | Uruchomienie insuflacji przyciskiem nożnym | Tak |  |
| 65 | Maksymalne ciśnienie wejściowe 0,6 MPa | Tak |  |
| 66 | Alarm słabego ciśnienia w układzie | Tak |  |
| 67 | Cyfrowy wyświetlacz na panelu sterującym z informacją o aktualnym ciśnieniu w MPa oraz przepływie w L/min. | Tak |  |
| 68 | Wbudowany wyłącznik czasowy, wyłączający insuflację automartycznie | Tak |  |
| 69 | Wąż podłączeniowy do endoskopu z gniazdem na froncie urządzenia (odkręcany) | Tak |  |
| 70 | VIDEOGASTROSKOP | Tak – podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 71 | Średnica kanału roboczego – min.2,8 mm | Tak |  |
| 72 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,9 mm | Tak |  |
| 73 | Przetwornik CCD | Tak |  |
| 74 | Kąt obserwacji - Min 140° | Tak |  |
| 75 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 2÷100 mm | Tak |  |
| 76 | Długość robocza min. 1030 mm (+/- 20 mm) | Tak |  |
| 77 | Funkcja obrazowanie w wąskim pasmie światła | Tak |  |
| 78 | Min. cztery programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu | Tak |  |
| 79 | Kanał do spłukiwania pola zabiegowego - water-jet | Tak |  |
| 80 | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | Tak - 1 Nie - 0 |  |
| 81 | Obrotowy konektor w zakresie 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak - 1 Nie - 0 |  |
| 82 | Współpraca z oferowanym oraz posiadanym przez zamawiającego procesorem EPKi5000 oraz systemem archiwizacji Endobox | Tak - 3 Nie - 0 |  |
| 83 | Obrazowanie w jakości HDTV | Tak |  |
| 84 | Możliwość mycia endoskopu w posiadanych myjniach firmy MMM Innova E3 sztuk 2 na min. 3 środkach chemicznych (dostawca ma zintegrować myjnie do oferowanego endoskopu) | Tak |  |
| 85 | Kpl. akcesorii: min. zaworki – szt. 10, szczoteczki szt. 20 –itp. (dwa kpl. ) | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej