Numer sprawy:  DSUiZP 252/ŁM/32/2022

Załącznik nr  5  na zdanie 1

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Dotyczy :  Dostawy sprzęty do diagnostyki  nowotworów  pęcherza moczowodowego  tj :

Cystoskopy giętkie

Wykonawca	                                …………………………………………………

Producent oferowanego ap.	…………………………………………………

Nazwa i typ aparatu/ów:	               ……………………………………………………

Ilość zestawów – 6 kpl.

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, | Tak |  |
| 3 | Gwarancja min. 60 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza uszkodzeń chipa itp.) jak i elektrycznych. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkt serwisowy |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany. | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o czas przestoju | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.-7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 12 | Cystoskop giętki | Tak |  |
| 13 | Średnica kanału roboczego – min.2,2 mm | Tak |  |
| 14 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 5,2 mm | Tak |  |
| 15 | #### Kąt obserwacji - min 110° | Tak |  |
| 16 | Długość robocza min. 370 mm | Tak |  |
| 17 | Minimalne wygięcie końcówki dystalnej: góra 2100, dół 1200 | Tak |  |
| 18 | Wejście kanału roboczego (biopsyjnego) typu Luer Lock | Tak |  |
| 19 | Przyłącze , światłowód (ewentualne przejściówki) – w zestawie umożliwiające podłączenie do posiadanego źródła światła prod. WOLF i STORZ | Tak |  |
| 20 | Bateryjne źródło światłą LED na min. 60 min | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 21 | Oferowany cystoskop nadaje się do sterylizacji w tlenu etylenu w posiadanym przez zamawiającego sterylizatorze o parametrach sterylizacji: -550, 60 min, 100% tlenek etylenu ,wilgotność 80%, cykl 3 h 45 min. | Tak |  |
| 22 | Kleszcze biopsyjne giętkie do oferowanego cystoskopu | Tak |  |
| 23 | Kleszcze chwytające giętkie do oferowanego cystoskopu | Tak |  |
| 24 | Szczotki czyszczące | Tak |  |
| 25 | Walizka transportowa | Tak |  |
| 26 | Tester szczelności | Tak |  |
| 27 | Kontener sterylizacyjny | Tak |  |
| 28 | Dowolność mycia i dezynfekcji endoskopu w środkach chemicznych różnych producentów (min 5) | Tak - wymienić |  |
| 29 | Podłączenia do kamer endoskopowych różnych producentów | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis osoby uprawnionej

…………………………………………………..