## Zadanie 1
| ozn.sprawy DSUiZP 252/ŁM/10/2022 Zadanie nr 1 | [5 empty] | załącznik nr 2
Formularz cenowy
Przewidywane zapotrzebowanie na płyty, śruby stalowe/tytanowe do zaopatrywania złamań kości w okresie 24 miesięcy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | oferowany typ.nr.kat | Liczba szt/kpl | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto (poz 5+7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 5 mm. Otwory pod śruby blokujące ø 5.0 mm. Ilość otworów: od 4 do 16. Długości płyt: od 62 do 254 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 6 do 22. Długości płyt: od 119 do 407 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 14. Długości płyty: od 95 do 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 97 do 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 94 do 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Stalowa płyta prosta blokująca rekonstrukcyjna 4 mm. Otwory pod śruby blokujące ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 48 do 264 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Stalowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm lub śruby blokowane ø 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika |  | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, wąska. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 mm do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 6 do 22. Długości płyt: od 119 mm do 407 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 |  | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 |  | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 |  | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 |  | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej, hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Tytanowe płytki wygięte szerokie do złamań trzonu kości promieniowej. Ilość otworów: od 9 do 20. Długość płyt: od 115 mm do 246 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm |  | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm |  | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
48 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
49 | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
50 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm |  | 130 |  | 0 | 8% | 0 | 0
51 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
52 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
53 | Tytanowe płytki do artrodezy nadgarstka: proste, z krótkim wygięciem i ze standardowym wygięciem. Otwory niegwintowane do śrub 2.4 mm, 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
54 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
55 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
56 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm |  | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
57 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm |  | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
58 | Stalowe płyty anatomiczne o grubości 2.5 mm do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy: a) płyta nadgrzebieniowa 16-otworowa, prawa i lewa b) płyta podgrzebieniowa 14-otworowa mała i 16-otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wprowadzenia śruby w odchyleniu +/- 35°. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego. Możliwość doświetlenia pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła. Możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory z możliwością umocowania do kości za pomocą grotowkrętów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
59 | Stalowe płyty do stabilizacji złamań miednicy: a) proste o grubości 2.5 mm, ilość otworów od 2 do 20 b) łukowe o grubości 2.5 mm i promieniu 88 mm i 108 mm, ilość otworów od 4 do 20 c) płyty do zespolenia spojenia łonowego o grubości 3.2 mm i promieniu 75 mm, 4- i 6-otworowe. |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
60 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm i ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm (z możliwością założenia podkładki) |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
61 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
62 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 0.8 mm, długość śruby 8-30 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
63 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.2 mm, długość śruby 8-40 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
64 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
65 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
66 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
67 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
68 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 12-40 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
69 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 20-50 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10 |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
70 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby 45-85 mm w odstępach co 5 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T25 |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: …………. zł
Słownie: …………………………..
Wartość ogółem netto dostawy wynosi: …………. zł
Słownie: ………………………….. |  |  |  |  | podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
………………………………..
Nazwa wykonawcy

## Zadanie 2
| ozn.sprawy DSUiZP 252/ŁM/10/2022 Zadanie nr 2 | [5 empty] | załącznik nr 2
Formularz cenowy
Przewidywane zapotrzebowanie na tytanowe gwoździe śródszpikowe z osprzetem- do zaopatrywania złamań kości w okresie 24 miesięcy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia oraz parametry | oferowany typ.nr.kat | Liczba szt/kpl | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto (poz 5+7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm |  | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Śruba doszyjkowa tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm |  | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm |  | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm |  | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoździa antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy, retrograde, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa w wersji krótkiej 170-200 mm, w wersji długiej 240-440mm, ze skokiem co 20 mm, średnica 9-14 mm. Możliwość wprowadzenia śrub w części bliższej w 3 płaszczyznach, w tym śrub kondylarnych z nakrętkami. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia gwoździa zależnym od jego długości (od 750 do 1350 mm). Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie 4 otwory do blokowania (w tym jeden owalny), pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø5 mm, dł. 25-120 mm, 25-60mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz późniejszą ekstrakcję, z 3 różnymi średnicami trzonu, dł. śruby 30-100 mm, 30-60mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-100 mm ze skokiem co 5 mm |  | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Śruba kompresyjna, tytanowa, sterylna ø 5.5 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Śruba ustalająca, tytanowa, sterylna, ø 8 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. |  | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 180 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 7 mm w pełni gwintowana, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm |  | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny, wyposażony w system do założenia z dostępu nadrzepkowego. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. 3 otwory okrągłe w części bliższej gwoździa umozliwiające wprowadzenie śruby blokującej, kątowo stabilnej, umiejscowione odpowiednio 12, 19 i 46 mm od szczytu gwoździa oraz otwór owalny na wysokości 27-34 mm. |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø5 mm, dł. 25-120 mm, 25-60mm ze skokiem co 2.5 mm, 60-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. śruby 30-100mm , 30-60mm w przeskoku co 2,5 mm, 60-100mm w przeskokach co 5 mm |  | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-25 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm |  | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm, dł. 0-25 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm |  | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm standardowa i ø 10 mm o dł. 2-4 mm |  | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm ze skokiem co 40 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Gwoździe prawe/lewe. |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm |  | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm |  | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
Wartość ogółem brutto dostawy wynosi: …………. zł
Słownie: …………………………..
Wartość ogółem netto dostawy wynosi: …………. zł
Słownie: ………………………….. |  |  |  |  | podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
………………………………..
Nazwa wykonawcy