Numer sprawy:  DSUiZP 252/M…/…/2021

Załącznik nr  5

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Dotyczy:

Aparat densytometr

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. Gwarancja na aparat i głowice | Tak 24 miesięcy - 0 pkt. 36 miesięcy - 5 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 8 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 9 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia. | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2021 | Tak |  |
| 16 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 17 | Promieniowanie w wiązce wachlarzowej działającej w oparciu o metodę skanowania CT jednokrotnego przejścia nad pacjentem podczas badań podstawowych takich jak szyjka kości udowej, przedramię, odcinek L kręgosłupa lub równoważna z wykorzystaniem wąskiej wiązki wachlarzowej | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 18 | Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie dający rzeczywistą wiązkę dwuenergetyczną, lub generator jednonapięciowy wykorzystujący metodę filtrowania do uzyskania wysokiej i niskiej energii | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 19 | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 2 metry od aparatu (lampy)- max 1,5 mR/hr | Tak, podać |  |
| 20 | Obszar skanowania min. 190cm na 60cm | Tak, podać wartość Wartość wymagana – 0 pkt Wartości większe od min – 5 pkt. |  |
| 21 | Czasy skanowania dla lokalizacji: - kręgosłup AP max. 30 s - szyjka kości udowej max. 30s całe ciało/skład ciała max 7 min | Tak |  |
| 22 | Max dawki promieniowania dla lokalizacji - Kręgosłup poniżej 200 uGy - Szyjka kości udowej poniżej 200 uGy Całe ciało poniżej 5 uGy | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt Podać wartości w uGy |  |
| 23 | System automatycznej kalibracji pozwalający na stałą kontrolę i utrzymanie stałych warunków podczas każdego badań niezależnie od kalibracji codziennej na fantomie lub kalibracja 6 punktowa | Tak Automatyczna kalibracja – 5 pkt Kalibracja 6 punktowa – 0 pkt |  |
| 24 | Weryfikacja poprawności autokalibracji przy pomocy fantomu antropomorficznego lub aluminiowy odcinka L kręgosłupa | Tak |  |
| 25 | Detektor wysokiej rozdzielczości min. 60 elementowy | Tak |  |
| 26 | Blat stołu z zmiennym położeniem umożliwiający zdalne przerepozycjonowanie pacjenta z pozycji stacji technika bez konieczności siłowego przemieszczania pacjenta lub równoważne rozwiązanie polegające na ustawieniu nowego punktu startu z poziomu konsoli technika poprzez zmianę ustawienia ramienia z lampą bez przemieszczenia pacjenta | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Ruch blatu wzdłużny i poprzeczny | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Fantom kontrolny- fantom antropomorficzny kręgosłupa odcinka L lub fantom aluminiowy zatopiony w tworzywie | Tak |  |
| 29 | Pozycjoner laserowy do łatwego ustalenia prawidłowego ułożenia pacjenta | Tak |  |
| 30 | Wolna przestrzeń między blatem stołu a ramieniem C w osi stołu umożliwiająca badanie ludzi otyłych min. 48 cm | TAK, podać ≥60cm – 2 pkt <60cm – 0 pkt |  |
| 31 | Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik T-Score, e) wskaźnik Z-Score, f) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, g) zmiana procentowa w stosunku do rówieśników, h) długość osi szyjki kości udowej i kąt nachylenia, moment bezwładności i) automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO j) wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |
| 32 | Obie szyjki kości udowej : - BMD - BMC - powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „total” - wskaźnik T-Score - wskaźnik Z-Score - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej - długość osi szyjki kości udowej - podwójne biodro bez zmiany ułożenia pacjenta - Zestawienie raportu różnic - wynik FRAX ( ocena ryzyka złamania) - automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |
| 33 | Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP -BMD, -BMC -powierzchnia, -T-Score, -Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, - zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) - możliwość generowania raportu porównawczego z wynikami z kilku badań przeprowadzonych w różnym czasie - wykres graficzny BMD do wieku | Tak |  |
| 34 | Zaawansowane oprogramowanie do analizy szyjki kości udowej z możliwościami obliczeniowymi; - FRAX, ocena ryzyka złamania - kąt nachylenia osi szyjki udowej - długość szyjki kości udowej | Tak |  |
| 35 | Pomiar i analiza bliższego końca kości udowej | Tak |  |
| 36 | Pomiar gęstości całego kośćca i składu ciała - obraz skanu całego ciała - obraz kolorowy obrazujący skład ciała z podziałem na tkankę - BMD - BMC - powierzchnia - Total - wskazania dla kończyn z osobna, kręgosłupa, głowy - możliwość pomiaru subregionu - gynoid/android- otyłość brzuszna - VAT ( otyłość trzewna) - wynik FMI (Fat Mas Index) - automatyczne odniesienie do klasyfikacji WHO - wykres masy tkanki + BMC do wieku - możliwość śledzenie trendu zmian u pacjenta na wykresie - wykres wzrostu do wieku, wagi do wieku, BMI do wieku - automatyczne odniesienie wyniku do klasyfikacji WHO - mapa kolorowa składu ciała pokazująca lokalizację gromadzenia się masy tłuszczowej | Tak |  |
| 37 | Program pediatryczny - kręgosłup lędźwiowy AP - BMD - BMC - powierzchnia, - wskaźnik Z-Score, - zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej Dane referencyjne (baza danych referencyjnych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, odniesienie wyniku do normy. | Tak |  |
| 38 | Program pediatryczny - całe ciało z analizą powierzchni kośćca, - BMC, - BMD, - składu ciała u dzieci. - Dane referencyjne (baza danych z normami dla populacji dzieci i młodzieży) – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, umożliwiająca odniesienie wyniku do normy. | Tak |  |
| 39 | Program pediatryczny - Total Body - Dane referencyjne dla pomiaru BMD całego szkieletu u dzieci w wersji z kośćmi czaszki oraz w wersji bez kości czaszki (tzw. less head) | Tak |  |
| 40 | W programie pediatrycznym oznaczanie na wykresie parametrów dla składu ciała: Wysokość do wieku BMI do wieku wzrost do wieku waga do wieku | Tak |  |
| 41 | Pomiar składu ciała z wyznaczeniem; - ilości tkanki tłuszczowej, - masy mięśniowej, - masy kostnej dla poszczególnych kończyn (z podziałem na lewa stronę i prawa stroną) oraz osobno dla obszarów - Gynoid i Android - mapa kolorowa składu ciała | Tak |  |
| 42 | Opcja pediatryczna – Szyjka kości udowej: a) BMD, b) BMC, c) powierzchnia dla szyjki kości udowej, oraz dla „Total”, d) wskaźnik Z-Score, e) zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej f) długość osi szyjki kości udowej i kąt g) Wyznaczania wskaźnika BMI oraz odniesienie jego wartości do klasyfikacji WHO | Tak |  |
| 43 | Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników), automatyczne odniesienie i wyświetlenie wyniku odniesienia do klasyfikacji WHO | Tak |  |
| 44 | Obliczanie indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania bkku) na podstawie algorytmu FRAX wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD). | Tak |  |
| 45 | BMD dla całego ciała | Tak |  |
| 46 | Możliwość dokonania pomiaru w programie dla regionu zainteresowania | Tak |  |
| 47 | Program do analizy kręgosłupa o niskiej gęstości | Tak |  |
| 48 | Program do oceny kręgosłupa i szyjki kości udowej o niskiej gęstości | Tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie TBS (trabecular bone score) dostępne na dzień składania ofert | Tak Podać cenę rozbudowy na dzień składania ofert. Załączyć oświadczenie producenta TBS o spełnianiu wymagań |  |
| 50 | INNE FUNKCJE UŻYTKOWE | Tak |  |
| 51 | Konfigurowalny przez użytkownika wyglądu raportu z badania | Tak |  |
| 52 | Limit wagi pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu - min. 200kg | Tak |  |
| 53 | Tworzenia wielu baz danych | Tak |  |
| 54 | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, min. fantom antropomorficzny lub aluminiowy kręgosłupa, akcesoria do pozycjonowania pacjenta, stolik (biurko) pod zestaw sterujący | Tak |  |
| 55 | System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, o parametrach opisanych poniżej: -system operacyjny min Windows 10, -mysz, klawiatura -Parametry minimalne: -Procesor: min. Intel Dual Core min. 3 GHz -Pamięć: min. 8GB -Dysk: min. 500GB lub równoważny zapewniający prawidłowe działanie oferowanego aparatu. -Monitor kolorowy min 17”. Kolorowa drukarka laserowa | Tak |  |
| 56 | Wykonanie projektu osłon stałych + wykonanie | Tak |  |
| 57 | Opcja DICOM Send | Tak |  |
| 58 | Wykonanie testów akceptacyjnych, odbiorczych i specjalistycznych | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć ; firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis  osoby uprawnionej