Numer sprawy:  DSUiZP 253/MT/22/2020

Załącznik nr  5

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Dotyczy:

Zestawu laparoskopowego z możliwością obrazowania w bliskiej podczerwienie NIR/ICG, z wózkiem aparaturowym, dwoma monitorami, egzoskopem do ICG oraz rektoskopem operacyjnym

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – zestaw 1 kpl. |  |

| LP. | Parametr | Wartość wymagana - warunki graniczne | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. Gwarancja na aparat i głowice | Tak 36 miesięcy - 0 pkt. 48 miesięcy -20 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak. Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego dla min. 2 osoby Zamawiający wymaga specjalistycznego kursu zewnętrznego w zakresie przeglądów i niewielkich napraw oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 19 | Metody sterylizacji, którymi dysponuje Centralna Sterylizacja w Końskich. Zamawiający wymaga spełnienia podanych metod sterylizacji dla oferowanego instrumentarium z akcesoriami oraz kamery endoskopowej: -sterylizatory parowe z potrójną wstępną próżnią: 121o C- czas ekspozycji 20 min. lub 134o C- czas ekspozycji 7 min. lub -metoda sterylizacji niskotemperaturowej - 100% tlenkiem etylenu : 55o C czas ekspozycji 1 godz. | Tak |  |
| I. | Monitor operacyjny – 2 szt. | TAK |  |
| 1 | Przekątna ekran min. 31" | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli | TAK |  |
| 3 | Współczynnik kontrastu min.: 1000:1 | TAK |  |
| 4 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI | TAK |  |
| 5 | Mocowanie typu VESA 100 | TAK |  |
| II. | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Sterownik kamery do podłączenie głowicy kamery FULL HD umożliwiającej obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |
| 2 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 cyfrowe wyjścia wideo w standardzie DVI-D | TAK |  |
| 3 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjście wideo w standardzie 3G-SDI | TAK |  |
| 4 | Format sygnałów wyjściowych wideo ze sterownika kamery nie mniejszy niż FULL HD 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz | TAK |  |
| 5 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, przenośna pamięć PenDrive, pilot przewodowy lub klawiatura | TAK |  |
| 6 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK 1 gniazdo USB – 0 pkt. >1 gniazdo USB – 10 pkt. |  |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
| 8 | Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
| 9 | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon | TAK |  |
| 10 | Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 | TAK |  |
| 11 | Możliwość zaprogramowania po 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków głowicy kamery | TAK |  |
| 12 | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili dla wielu użytkowników zawierających: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery. Zapis min. 20 profili użytkowników | TAK |  |
| 13 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 14 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |
| 15 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
| 16 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym z programowalnych przycisków głowicy kamery | TAK |  |
| 18 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |
| 19 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 20 | Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| 21 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |
| 22 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK |  |
| 23 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności | TAK |  |
| 24 | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 25 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D | TAK |  |
| 26 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 27 | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
| III. | Głowica kamery FULL HD z funkcją obrazowana fluorescencyjnego z użyciem ICG – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 2 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |
| 3 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. FULL HD, 1920 × 1080 pikseli, progressive scan 50/60 Hz | TAK |  |
| 4 | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe | TAK |  |
| 5 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |
| 6 | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal | TAK |  |
| 7 | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
| IV. | Źródło światła LED - 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 2 | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 3 | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |
| 4 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 5 | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
| V. | Optyka laparoskopowa | TAK |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa Hopkinsa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna - 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyk - 2 szt. | TAK |  |
| 3 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8 – 5,0 mm, długość min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |
| VI. | Insuflator z podgrzewaniem CO2 - 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” | TAK |  |
| 2 | Maksymalny przepływ CO2 min. 50 l/min | TAK |  |
| 3 | Maksymalne ciśnienie CO2 30 mmHg | TAK |  |
| 4 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją: - przepływu w zakresie min. 1 - 50 l/min, - ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK |  |
| 5 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją: - przepływu w zakresie min. 0,1 - 15 l/min, - ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie ustawionego i aktualnego ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej i numerycznej w trakcie insuflacji | TAK |  |
| 7 | Wyświetlanie ustawionego i aktualnego przepływu CO2 w formie słupkowej i numerycznej w trakcie insuflacji | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie ilości podanego CO2 do pacjenta w formie numerycznej | TAK |  |
| 9 | Graficzny wskaźnik ciśnienia/ilości CO2 w butli | TAK |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 profilu użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK =20 profili - 0 pkt. > 20 profili - 10 pkt. |  |
| 10 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
| 11 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK |  |
| 12 | Dostępna funkcjonalność sterowania oddymianiem zintegrowana w insuflatorze lub realizowana przez oddzielne urządzenie sterujące - obydwie możliwości z wykorzystaniem oddzielnego jednorazowego drenu do oddymiania podłączonego do ssaka lub do systemu próżniowego będących na wyposażeniu szpitala. Możliwość manualnej aktywacji oddymiania poprzez włącznik nożny (włącznik nożny w zestawie) | TAK |  |
| 13 | Trokar laparoskopowy o konstrukcji umożliwiającej wykorzystywanie wysokich przepływów insuflacji CO2, złożony z kaniuli, zaworu oraz gwoździa - 1 szt. | TAK |  |
| 14 | Filtr CO2 - 50 szt. | TAK |  |
| 15 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z podgrzewaniem, jednorazowy, sterylny - 40 szt. | TAK |  |
| 16 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 17 | Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 18 | Dren do oddymiania, jednorazowy, sterylny - 40 szt. | TAK |  |
| VII. | Wózek aparaturowy - 1 komplet | TAK |  |
| 1 | Podstawa wyposażona w 4 koła, możliwość zablokowania kół | TAK |  |
| 2 | Min. 3 półki oraz 1 szuflada | TAK |  |
| 3 | Ruchome ramię do zamocowania monitora | TAK |  |
| 4 | Uchwyt butli CO2 | TAK |  |
| 5 | Wysięgnik na płyny | TAK |  |
| VIII. | Statyw jezdny na drugi monitor - 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Statyw jezdny na drugi monitor wyposażony w podstawę jezdną na kołach | TAK |  |
| IX. | Zestaw do bezprzewodowego przesyłania sygnału wideo - 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Zestaw do bezprzewodowego przesyłania sygnału wideo do drugiego monitora | TAK |  |
| X. | Rektoskopy operacyjne - 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Optyka teleskopowa o 30° odchyleniu osi pola widzenia od osi głównej układu optycznego, średnica 5 mm, z kątowym okularem oraz włóknami światłowodowymi umożliwiającymi transmisję światła, długość 21 cm, współpracująca z min. 2 typami przyłączy roboczych do rektoskopów operacyjnych o różnych długościach. Wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK Wyposażona w oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR: TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 2 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki z okularem skośnym o wym. 460 x 80 x 52 mm (± 5mm) – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Tubus rektoskopu operacyjnego wraz z kompatybilnym obturatorem, ścięty ukośnie w koniec dystalny, długość robocza minimum 7 cm maksimum 8 cm, średnica zewnętrzna maksymalnie 40 mm; wyposażony w rękojeść z zaczepem umożliwiającym przymocowanie do ramienia trzymającego, wyposażony w zawór z przyłączem LUER-Lock umożliwiający ewakuację oparów, koniec proksymalny tubusu umożliwiający przymocowanie nasadki roboczej z kanałami dla instrumentów oraz optyki – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Tubus rektoskopu operacyjnego wraz z kompatybilnym obturatorem, ścięty ukośnie w koniec dystalny, długość robocza minimum 15 cm maksimum 17 cm, średnica zewnętrzna maksymalnie 40 mm; wyposażony w rękojeść z zaczepem umożliwiającym przymocowanie do ramienia trzymającego, wyposażony w zawór z przyłączem LUER-Lock umożliwiający ewakuację oparów, koniec proksymalny tubusu umożliwiający przymocowanie nasadki roboczej z kanałami dla instrumentów oraz optyki – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Nasadka robocza rektoskopu kompatybilna z tubusem o długości od 7 do 8 cm wyposażona w kanał prowadzący optyki wraz z zaworem z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do przepłukiwania czoła optyki, z oddzielnym zaworem z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; kanał insuflacyjny poprowadzony bocznie do kanału optyki, 2 wejścia dla instrumentów o średnicy maksymalnej 5 mm oraz 1 wejście dla instrumentów o śr. maksymalnej 12 mm, każde z wejść wyposażone w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Nasadka robocza rektoskopu kompatybilna z tubusem o długości od 15 do 17 cm wyposażona w kanał prowadzący optyki wraz z zaworem z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do przepłukiwania czoła optyki, z oddzielnym zaworem z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; kanał insuflacyjny poprowadzony bocznie do kanału optyki, 2 wejścia dla instrumentów o średnicy maksymalnej 5 mm oraz 1 wejście dla instrumentów o śr. maksymalnej 12 mm, każde z wejść wyposażone w uszczelkę zewnętrzną oraz wewnętrzną – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Ramię mocujące rektoskop operacyjny, U- kształtne, min. pięcioprzegubowe, przeguby kulowe zaciskane przy pomocy pojedynczego – centralnego pokrętła, współpracujące z europejskimi stołami operacyjnymi, ergonomiczne, zapewniające bezpieczne mocowanie rektoskopu oraz stabilny obraz, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm – 1 szt. | TAK |  |
| XI. | Instrumentarium do rektoskopu - 1 zestaw | TAK |  |
| 1 | Kleszcze chwytające typu KELLY, wielorazowego użytku, autoklawowalne, bransze lekko odgięte od osi instrumentu do dołu, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, z przyłączem do przepłukiwania, średnicy maksymalnej 5 mm, długości min. 36 cm, uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Nożyczki wielorazowego użytku, autoklawowalne, ostrza ząbkowane, bransze lekko odgięte od osi instrumentu do dołu, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, z przyłączem do przepłukiwania, średnicy maksymalnej 5 mm, długości min. 36 cm, uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Rurka ssąco-koagulacyjna wielorazowego użytku, autoklawowalna, monopolarna, średnicy maksymalnej 5 mm, długości min. 33 cm, zagięta do dołu w końcu dystalnym i proksymalnym – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt z zaworem trąbkowym, mocowany do rurek ssąco-płuczących, wielorazowego użytku, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Elektroda preparacyjna haczykowa, wielorazowego użytku, autoklawowalna, monopolarna, zagięta do dołu w końcu dystalnym i proksymalnym, średnicy maksymalnej 5 mm, długości min. 33 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Plastikowy kontener do sterylizacji i przechowywania instrumentów, perforowany, z przeźroczystą pokrywą, wymiary zewnętrzne 585 x 255 x 145 mm, w zestawie uchwyt na instrumenty – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Przewód HF, monopolarny, dł. min. 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną – 1 szt. | TAK |  |
| XII. | Zestaw do pozaustrojowego obrazowania efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem egzoskopu | TAK |  |
| 1 | Egzoskop do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), wyposażony w 2 iluminatory soczewkowe w końcu dystalnym egzoskopu oraz w okular w końcu proksymalnym do podłączenia oferowanej głowicy kamery; autoklawowalny - 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania egzoskopu - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8 – 5,0 mm, długość min. 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Uchwyt egzoskopu z przegubem kulowym, wyposażony w łącznik do szybkiego zamocowania do ramienia trzymającego - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Cylinder obejmujący tubus egzoskopu, otwierany, umożliwiający zamocowanie egzoskopu w uchwycie za tubus, zapewniający możliwość ruch osiowego i rotacyjnego egzoskopu - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Ramię trzymające, przegubowe, w kształcie litery L, do zamocowania egzoskopu nad polem operacyjnym, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania uchwytu egzoskopu - 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Element mocujący ramię trzymające do szyny sprzętowej wyposażony w zacisk umożliwiający zamocowanie ramienia trzymającego pod różnym kątem - 1 szt. | TAK |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do  użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Należy załączyć do oferty firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis osoby uprawnionej